1. Objetivo e Campo de Aplicação

Procedimento Operacional Padrão e manutenção dos racks ventilados.

2. Documentos Complementares

Não se aplicada.

3. Definições (quando houver)

Os Racks ventilados são utilizados para manutenção dos animais. O sistema de ventilação injeta o ar diretamente no mini-isolador, em fluxo contínuo e de baixa velocidade, garantindo uma troca de ar ideal e equilíbrio da pressão interna. Cada um dos mini-isoladores representa um ambiente único, evitando contaminação cruzada.

4. Resumo do Método

O equipamento é utilizado com a finalidade de manter um microambiente mais favorável e adequado à manutenção dos modelos animais.

5. Interferências

- Pré-filtro e filtro absoluto (HEPA) - Limpeza inadequada do pré-filtro - Limpeza inadequada das estantes

6. Materiais e Equipamentos

- Mini-isoladores - Pré-filtro

7. Reagentes e Soluções

- A limpeza das estantes deve ser feita com Virkon 1%.

8. Procedimento

- Verificar se a tensão da rede elétrica coincide com a do equipamento; - Conectar o aparelho à rede; 9. Manutenção e limpeza - Lavar o pré-filtro a cada 2 meses, utilizando água somente. Deixar secar bem (por 2-3 dias): durante este tempo, a máquina pode ficar sem este filtro, uma vez que a secagem incompleta do pré-filtro pode ocasionar entupimento do filtro HEPA. Obs: Após a troca, o pré-filtro substituido deve ser guardado. - Providenciar a troca do Filtro Absoluto HEPA, assim que o alarme de saturação de filtros for acionado ou após 1,5 ou 2 anos de operação do equipamento. Observação: Ao verificar que as gaiolas estão embaçadas, possivelmente os filtros deverão ser trocados. - Caso os racks ventilados não estejam funcionando corretamente, procurar o serviço de equipamentos especiais no ramal 4273. Modelo de Rack ventilado da Alesco

10. Expressão de Resultados/Cálculos

Não se aplica

11. Precisão ou Incerteza de Medição

Não se aplica

12. Precauções de Segurança

- Cuidados devem ser tomados durante a retirada, lavagem e secagem dos filtros para evitar danos ao equipamento. - Se o ventilador não funcionar, checar a fonte de corrente para verificar se há alguma falha no circuito. Conectar e desconectar o interruptor geral da unidade. - Observar se ao colocar as gaiolas no rack, as mesmas estão bem encaixadas.

13. Referências

Manual do fabricante

14. Histórico de Alterações

Revisão 00.

| Aprovado por: |  |
| --- | --- |
| Flaviano / Jônatas |  |